Московский Физико-Технический Институт (Национальный Государственный Университет)

Визуализация пульсовой волны

Выполнили:
Пелевин Павел
Подмосковнов Лев
Лукин Иван
Б03-504 ФАКТ
Б02-511 ЛФИ

Долгопрудный, 2025
# Введение.
## Цели:
При помощи компьютера, Raspberry Pi и датчика давления визуализировать пульсовую волну. Вычислить пульс в состоянии покоя и после физической нагрузки. Определить биологические показатели для каждого участника эксперимента.
## Задачи:
1. Написать скрипт для проведения измерений.
2. Получить и сохранить напряжения на Raspberry Pi при различных значениях давления.
3. Получить и сохранить напряжения на Raspberry Pi в течение 60 секунд при измерении давления в состоянии покоя и после физической нагрузки.
4. Аппроксимировать калибровочные данные прямой, для дальнейшего пересчета.
5. Построить график давления в каждом случае.
6. Определить систолическое и диастолическое давление, а также пульс в каждом случае.
# Теория.
## Термины и определения.
- Артериальное давление (АД) – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
- Систолическое давление – это давление крови на стенки сосудов, когда насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.
- Диастолическое – это давление в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.
- Пульс - ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца
- Тонометр - это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.
Рисунок 1 - Устройство тонометра.

Кровеносная система человека состоит из сердца и сосудистой системы, которая делится на артериальную, венозную и капиллярную. В организме человека циркулирует около 5 литров крови. Циркуляция крови в системе кровообращения происходит при сокращении мускулатуры сердца в результате импульсов, создаваемых, прежде всего желудочками сердца. При выталкивании крови из сердца образуется пульсовая волна, амплитуда которой постепенно угасает по мере прохождения по сосудам, при этом скорость ее распространения зависит как от величины артериального давления, так и от эластичности стенок сосудов. Цикл работы сердца разделяется на две основные части: систолу и диастолу. Систола определяется как период сокращения сердечных мышц, особенно мышц желудочка, во время которого кровь выталкивается в легочную артерию и в аорту. Диастола — это период расслабления и расширения полостей сердца, во время которого они наполняются кровью. Систолическое (наивысшее) давление крови взрослого человека равно 95÷140 мм рт. ст.; среднее 120 мм рт. ст. Эти значения могут существенно изменяться в зависимости от возраста, состояния здоровья, климата и т.п. Нормальное диастолическое (низшее) давление крови 60÷90 мм рт. ст., при этом среднее значение в большинстве случаев ~80 мм рт. ст.
Если мы рассмотрим модель распределения крови при вертикальном положении тела с неработающим сердцем, то увидим, что кровь будет находиться только в сосудах, ниже уровня, на котором давление равно атмосферному, а расположенные выше этого уровня сосуды спадут. Ниже этого уровня давление в сосудах (относительно атмосферного давления) определится гидростатическим законом:
P= %rho gh	(1)
где size 12{ρ} {} – плотность крови, h — расстояние до уровня, при котором давления уравниваются (для сосудов, лежащих выше равновесия, значения h будут отрицательными).
Принято считать, что уровень равновесия давлений (h = 0) находится на уровне сердца. За счет гидростатического давления у человека давление в поднятой над головой руке будет в 5÷6 раз меньше, чем у щиколотки ноги.
Примером влияния гравитационных сил на кровообращение и его саморегуляцию является обморок, когда у человека резко возрастает объем крови в венах ног, что иногда происходит в жару или при резком вставании. При этом давление наполнения сердца падает, что снижает его производительность, из-за чего уменьшается кровоснабжение мозга. В результате этого человек падает и принимает горизонтальное положение. Таким образом устраняется сила, удерживающая кровь в сосудах ног, и обморок становится менее глубоким. Помимо гидростатики, давление в сосудах человека обуславливается гидродинамической составляющей. Перемещение крови по сосуду обеспечивается разностью давлений на его концах ΔP. Для кровотока Q через сосуд с гидродинамическим сопротивлением R справедливо соотношение:
Q= { %iDELTA P } wideslash {R}	(2)
Причём R пропорционально вязкости крови и длине сосуда, но обратно пропорционально четвертой степени диаметра сосуда. Поскольку артерии руки имеют большой диаметр и находятся недалеко от сердца, то при измерении артериального давления изменение давления за счет гидродинамической составляющей невелико (2÷3 мм рт. ст.). Запишем эту формулу для разветвленного участка сосудистого русла. Например, для большого круга кровообращения давление на венозном конце русла ( size 12{P rSub { size 8{b} } } {} ) близко к нулю, и формула примет вид
Q= frac { P_{a}- P_{b} } {R} approx frac { P_{a} } {R}	(3)
где size 12{P rSub { size 8{a} } } {} — среднее артериальное давление.
Нахождение сопротивления при последовательном или параллельном соединении сосудов вычисляется по закону Ома, т.е. что и для вычисления сопротивления в системе резисторов в электротехнике. Кровь по сосудам не только перемещается, но и пульсирует (за счет работы сердца), поэтому в механике кровообращения следует учитывать не только сопротивление сосудов, но и их жесткость E (аналог ёмкости в электротехнике). Формула, связывающая систолическое и диастолическое артериальные давления:
P_{s}- P_{d}= frac { P_{a}- P_{b} } {R} approx frac { P_{a} } {R}	(4)
P_{s}- P_{d}= P_{s}- P_{s}exp(- frac { t_{d}E } {R} ) approx frac { P_{s}t_{d}E } {R}	(5)
где size 12{t rSub { size 8{d} } } {} — длительность диастолы ~ 0,64 с (в норме).
Причём она существенно уменьшается с ростом частоты пульса (в отличие от длительности систолы, которая является почти постоянной величиной ~ 0,28 с). Разница между верхним и нижним артериальными давлениями увеличивается при расширении сосудов (например, в парилке) и при понижении частоты пульса.
Систолическое и диастолическое артериальные давления снимаются с бронхиальной артерии руки. Обычно врачи измеряют давление с помощью манжеты, надуваемой воздухом посредством резиновой груши до давления, заведомо превышающее систолическое. При этом происходит пережатие манжетой бронхиальной артерии и кровоток в ней прекращается. По мере стравливания воздуха из манжеты давление в ней понижается и на определенном его уровне (систолическом) в артерии за манжетой начинаются пульсации крови, прослушивающиеся с помощью датчика (фонендоскопа) как характерные звуки (так называемые тоны Короткова, предложенные им ещё в 1904 г.). При дальнейшем понижении давления в манжете тоны уменьшаются по амплитуде (в фонендоскопе становятся глухими), а затем и вовсе исчезают. Ультразвуковыми методами показано, что появление тонов Короткова совпадает с возобновлением течения крови через сдавленный участок аорты конечности. Возникновение тонов связано с самовозбуждающимися колебаниями за манжетой при суженном просвете сосуда, из-за неустойчивости механической системы “поток-стенка сосуда”. Диастолическому давлению соответствует появление “глухих” тонов Короткова. Анализ колебаний в тонах Короткова проводят рассмотрением их частотных составляющих, т.к. в фазе диастолы наблюдается значительное уменьшение амплитуды в диапазоне частот 60÷180 Гц. Поэтому основную сложность представляет измерение диастолического или нижнего артериального давления (НАД). На величину ошибки оценки НАД влияет скорость стравливания воздуха из манжеты, т.е. чем меньше скорость стравливания, тем точнее результат.
В данной работе предлагается проанализировать запись изменения давления в манжете во времени и на этой основе сделать выводы о величине артериального давления и частоте сердечных сокращений (ЧСС). Суть измерений заключается в том, что в случае, когда давление в манжете выше систолического давления, пульсации в артерии не будут сказываться на давлении в манжете, и никаких пульсаций в ней наблюдаться не будет. В том случае, когда давление в манжете будет ниже НАД, пульсаций давления в манжете также не будет. Таким образом, по мере уменьшения давления в манжете в ней сначала появятся пульсации давления, а затем их амплитуда начнет уменьшаться вплоть до исчезновения. Появление пульсаций давления считается систолическим давлением, а начало их уменьшения свидетельствует о том, что мы находимся в диапазоне диастолического давления.

## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является кровеносная система студента и медицинский тонометр. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.
Для автоматизированных измерений датчик давления соединен с манжетой и монометром. Датчик преобразует давление воздуха в манжете в напряжение, которое подаётся на Raspberry Pi.
Скрипт, производящий автоматизированный измерения, непрерывно записывает цифровые эквиваленты напряжения на Raspberry Pi в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода напряжения на Raspberry Pi в давление проводится калибровка экспериментальной установки.
В ходе обработки данных эксперимента напряжение на Raspberry Pi переводится в давление, а время записывается с помощью встроенных функций Python. По графикам зависимости давления воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента.
## Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, Raspberry Pi, программа, ноутбук.
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. 2).

Рисунок 2 - Схема экспериментальной установки.
Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления 4 (рис. 3)

Рисунок 3 - Схема датчика давления.
Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «Р» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии (Microelectromechanical Systems – микроэлектромеханические системы). Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления.
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
Калибровка измерительного прибора - установление зависимости между показаниями средства измерительной техники (прибором) и размером измеряемой (входной) величины.
Для проведения корректных измерений проведем калибровку экспериментальной установки.
Для калибровки требуются несколько точек соответствия мм рт. ст. напряжению на Raspberry Pi. С их помощью строим график зависимости давления от напряжения. Аппроксимируем полученные экспериментальные точки линейной зависимостью и получаем ее коэффициенты. Таким образом и будет произведена калибровка экспериментальной установки, которая изображена на рисунке 4.
## Методика измерений
Скрипт, производящий автоматизированный измерения, непрерывно записывает напряжение на Raspberry Pi в течение всего эксперимента и собирает результат каждого измерения в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
В ходе обработки данных эксперимента напряжение переводится в давление. По графикам зависимости давления воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента.
## Программа эксперимента
1. Написать скрипт для Raspberry Pi
2. Калибровка
  1. Получить напряжение на Raspberry Pi при давлениях 40, 80, 120, 160 мм. рт. ст.
3. Измерения
  1. Получить показания АЦП в течение 60 секунд при измерении давления в состоянии покоя и после физической нагрузки
4. Построить графики давления до и после физической нагрузки
# Эксперимент
## Калибровка
Проведем калибровку установки и построим калибровочный график.

Рисунок 4 - График зависимости давления от напряжения.

## Графики давления
Сгладим данные с помощью фильтра Баттерворта и в дальнейшем будем использовать их для обработки данных.
На графиках Error: Reference source not found представлены результаты измерений давлений от времени в спокойном состоянии для испытуемого.
До физической нагрузки

# После физической нагрузки

# Результаты
В результате эксперимента получены следующие показания для каждого участника эксперимента.
Таблица 1 - Показания .
	Теория	Эксперимент
ЧСС	83,5 удара/мин	85 удар/мин
Индекс жесткости S_{I} , м/c	6,0	6,3
Индекс ригидности R_{I}	71	78

ЧСС approx frac {1} {T} удар/мин	(6)
S_{I} = frac {H} { %DELTA t } м/с	(7)
R_{I}= {b} over {a} cdot 100%	(8)
# Итоги лабораторной работы
В ходе лабораторной работы при помощи компьютера, Raspberry Pi и тонометра было измерено артериальное давление и вычислен пульс в состоянии покоя. Также были получены необходимые биологические показатели. Результаты занесены в таблицу 1.